## IL-6
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.03.15~2024.04.12 |  | Lot No | 668963/668964
장비명 | Roche cobas e 801 (루틴장비 ZCC0007L, ZCC0007H) |  | 검사 항목 | CC0007 Interleukin-6 (Qn),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 39.7 | 40.3 | 241 | 260
2 | 39.4 | 39.8 | 237 | 261
3 | 40.1 | 38.9 | 241 | 256
4 | 39 | 40.3 | 258 | 258
5 | 38.4 | 39.3 | 254 | 247
6 | 39 | 38.6 | 256 | 246
7 | 39.9 | 39.2 | 256 | 247
8 | 38.7 | 38.9 | 253 | 246
9 | 39.3 | 39.6 | 256 | 252
10 | 40.2 | 40 | 259 | 250
11 |  | 39.7 |  | 251
12 |  | 38.5 |  | 252
13 |  | 38.6 |  | 248
14 |  | 37.4 |  | 246
15 |  | 38 |  | 245
16 |  | 37.9 |  | 248
17 |  | 38.7 |  | 248
18 |  | 38.2 |  | 247
19 |  | 38.7 |  | 249
20 |  | 38.5 |  | 246
결과 mean | 38.955 |  | 250.15
결과 SD | 0.80751 |  | 4.9127
결과 CV | 2.0729 |  | 1.9639
이전 Mean | 39.2 |  | 252
이전 SD | 2.74 |  | 17.6
이전 CV | 6.9898 |  | 6.9841
확정 Mean | 38.96 |  | 250.15
확정 SD | 2.74 |  | 17.6
확정 CV | 7.0329 |  | 7.0358
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. - QC Lot 변경 589946/589947 -> 668963/668964

## A-HBs
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박 성 희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 24.02.16 ~ 24.03.11 |  | Lot No | 57590FN00
장비명 | Alinity (Z5121001,Z5121002,Z5121003) |  | 검사 항목 | DA0012 Anti-HBs(QI)
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 2 | 2 | 15.4 | 15.4 | 91.9 | 91.9
2 | 2 | 2 | 17.8 | 17.8 | 89 | 89
3 | 2 | 2 | 17.6 | 17.6 | 89.6 | 89.6
4 | 2 | 2 | 16.3 | 16.3 | 90.2 | 90.2
5 | 2 | 2 | 18.2 | 18.2 | 88.9 | 88.9
6 | 2 | 2 | 18.2 | 18.2 | 85.7 | 85.7
7 |  | 2 |  | 17.2 |  | 91.4
8 |  | 2 |  | 16.7 |  | 81.7
9 |  | 2 |  | 17.4 |  | 90.5
10 |  | 2 |  | 17.5 |  | 88.3
11 |  | 2 |  | 17.2 |  | 89.8
12 |  | 2 |  | 17.6 |  | 91.6
13 |  | 2 |  | 18.1 |  | 91.1
14 |  | 2 |  | 18.5 |  | 90.4
15 |  | 2 |  | 18.5 |  | 96.1
16 |  | 2 |  | 17.6 |  | 95.9
17 |  | 2 |  | 18.2 |  | 86
18 |  | 2 |  | 16.4 |  | 85.9
19 |  | 2 |  | 18 |  | 91.8
20 |  | 2 |  | 17.7 |  | 94.2
결과 mean | 2 |  | 17.505 |  | 90
결과 SD | 0 |  | 0.799 |  | 3.4655
결과 CV | * |  | 4.5644 |  | 3.8505
이전 Mean | 2 |  | 16.92 |  | 90.37
이전 SD | 0.05 |  | 0.83 |  | 5.9
이전 CV | * |  | 4.91 |  | 6.53
확정 Mean | 2 |  | 17.51 |  | 90
확정 SD | 0.05 |  | 0.83 |  | 5.9
확정 CV | * |  | 4.7401 |  | 6.5556
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. - QC New Lot 변경으로 허용범위 재설정(49535RN00 -> 57590FN00)

## HAV IgM
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 양성식 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2023.12.08~2024.01.02 |  | Lot No | Reagent Lot변경, 711982/711984
장비명 | Roche cobas e 801 (Z5129021,Z5129022) |  | 검사 항목 | DA0020 IgM anti-HAV(QI)
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5
2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2
3 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3
4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4
5 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4
6 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1
7 |  | 0.2 |  | 2.2
8 |  | 0.2 |  | 2.3
9 |  | 0.2 |  | 2.3
10 |  | 0.2 |  | 2.2
11 |  | 0.2 |  | 2.4
12 |  | 0.2 |  | 2.4
13 |  | 0.2 |  | 2.3
14 |  | 0.2 |  | 2.2
15 |  | 0.2 |  | 2.2
16 |  | 0.2 |  | 2.3
17 |  | 0.2 |  | 2.3
18 |  | 0.2 |  | 2.1
19 |  | 0.2 |  | 2.2
20 |  | 0.2 |  | 2.1
결과 mean | 0.205 |  | 2.27
결과 SD | 0.022361 |  | 0.11286
결과 CV | * |  | 4.9717
이전 Mean | 0.23 |  | 2.23
이전 SD | 0.08 |  | 0.12
이전 CV | * |  | 5.27
확정 Mean | 0.205 |  | 2.27
확정 SD | 0.08 |  | 0.12
확정 CV | * |  | 5.2863
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. - Reagent Lot 변경(711961 --> 745410)으로 인한 허용범위 재설정

## HBe Ag
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.01.26~2024.02.21 |  | Lot No | QC Lot 변경, 716048/716050
장비명 | Roche cobas e 801 (Z5122001,Z5122002) |  | 검사 항목 | DA0013 Hbe Ag(QI)
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.1 | 0.1 | 12.3 | 12.3
2 | 0.1 | 0.1 | 12.5 | 12.5
3 | 0.1 | 0.1 | 12.3 | 12.3
4 | 0.1 | 0.1 | 12.7 | 12.7
5 | 0.1 | 0.1 | 12.8 | 12.8
6 | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 13.3
7 |  | 0.1 |  | 12.2
8 |  | 0.1 |  | 12.5
9 |  | 0.1 |  | 12.7
10 |  | 0.1 |  | 12.8
11 |  | 0.1 |  | 12.6
12 |  | 0.1 |  | 12.8
13 |  | 0.1 |  | 12.1
14 |  | 0.1 |  | 11.9
15 |  | 0.1 |  | 12.1
16 |  | 0.1 |  | 12.2
17 |  | 0.1 |  | 12.1
18 |  | 0.1 |  | 12
19 |  | 0.1 |  | 12.3
20 |  | 0.1 |  | 12.3
결과 mean | 0.1 |  | 12.425
결과 SD | 1.4238e-17 |  | 0.34925
결과 CV | * |  | 2.8108
이전 Mean | 0.052 |  | 12.54
이전 SD | 0.05 |  | 0.29
이전 CV | * |  | 2.29
확정 Mean | 0.1 |  | 12.425
확정 SD | 0.05 |  | 0.34925
확정 CV | * |  | 2.8108
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## AHBC
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.02.22~2024.03.16 |  | Lot No | 612861/628064
장비명 | Roche cobas e 801 (Z5125001,Z5125002) |  | 검사 항목 | DA0016 IgG/IgM anti-HBc
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.4
2 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3
3 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4
4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4
5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4
6 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.4
7 |  | 0.6 |  | 2.4
8 |  | 0.6 |  | 2.5
9 |  | 0.6 |  | 2.5
10 |  | 0.6 |  | 2.4
11 |  | 0.6 |  | 2.4
12 |  | 0.6 |  | 2.5
13 |  | 0.6 |  | 2.5
14 |  | 0.6 |  | 2.5
15 |  | 0.6 |  | 2.4
16 |  | 0.6 |  | 2.5
17 |  | 0.6 |  | 2.5
18 |  | 0.5 |  | 2.5
19 |  | 0.6 |  | 2.5
20 |  | 0.6 |  | 2.5
결과 mean | 0.58 |  | 2.445
결과 SD | 0.041039 |  | 0.060481
결과 CV | * |  | 2.4736
이전 Mean | 0.53 |  | 2.33
이전 SD | 0.04 |  | 0.06
이전 CV | * |  | 2.58
확정 Mean | 0.58 |  | 2.45
확정 SD | 0.04 |  | 0.06
확정 CV | * |  | 2.4736
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. - 정기PM후(2/21) Z5125001 QC 상향 trend 허용범위 재설정

## TP Ab(HSC)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.02.29~2024.03.27 |  | Lot No | Reagent Lot 변경, 705727->735610
장비명 | Roche cobas e 801, HSC 장비 (Z5117001,Z5117002) |  | 검사 항목 | DA0010 Treponema pallidum Ab (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 4 | 4
2 | 0 | 0 | 4 | 4
3 | 0 | 0 | 4 | 4
4 | 0 | 0 | 4 | 4
5 | 0 | 0 | 4 | 4
6 |  | 0 |  | 4
7 |  | 0 |  | 4
8 |  | 0 |  | 4
9 |  | 0 |  | 4.1
10 |  | 0 |  | 4.1
11 |  | 0 |  | 4.2
12 |  | 0 |  | 4.1
13 |  | 0 |  | 4.1
14 |  | 0 |  | 4
15 |  | 0 |  | 4.2
16 |  | 0 |  | 4.2
17 |  | 0 |  | 4.2
18 |  | 0 |  | 4.1
19 |  | 0 |  | 4.1
20 |  | 0 |  | 4.1
결과 mean | 0 |  | 4.075
결과 SD | 0 |  | 0.07864
결과 CV | * |  | 1.9298
이전 Mean | 0 |  | 4.7
이전 SD | 0.04 |  | 0.24
이전 CV | * |  | 5.11
확정 Mean | 0 |  | 4.08
확정 SD | 0.04 |  | 0.24
확정 CV | * |  | 5.8824
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. Reagent Lot 변경(705727->735610)으로 허용범위재설정

## TP Ab (Routine)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.02.28~2024.03.22 |  | Lot No | Reagent Lot 변경, 705727/735610
장비명 | Roche cobas e 801, Routine 장비 (ZDA00101,ZDA00102) |  | 검사 항목 | DA0010 Treponema pallidum Ab (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
2 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
3 | 0 | 0 | 4 | 4
4 | 0 | 0 | 4 | 4
5 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
6 |  | 0 |  | 4.1
7 |  | 0 |  | 4.1
8 |  | 0 |  | 4.2
9 |  | 0 |  | 4.3
10 |  | 0 |  | 4.1
11 |  | 0 |  | 4.3
12 |  | 0 |  | 4.4
13 |  | 0 |  | 4.4
14 |  | 0 |  | 4.2
15 |  | 0 |  | 4.2
16 |  | 0 |  | 4.2
17 |  | 0 |  | 4.2
18 |  | 0 |  | 4.3
19 |  | 0 |  | 4.3
20 |  | 0 |  | 4.3
결과 mean | 0 |  | 4.185
결과 SD | 0 |  | 0.13485
결과 CV | * |  | 3.2222
이전 Mean | 0 |  | 4.68
이전 SD | 0.05 |  | 0.3
이전 CV | * |  | 6.42
확정 Mean | 0 |  | 4.19
확정 SD | 0.051042 |  | 0.30066
확정 CV | * |  | 7.1756
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. Reagent Lot 변경, 705727->735610

## A HCV(Routine,3)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.01.25~2024.02.20 |  | Lot No | QC Lot 변경, 726075/726076
장비명 | Roche cobas e 801, Routine장비(3) (ZDA00181,ZDA00182) |  | 검사 항목 | DA0018, Anti-HCV (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7
2 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
4 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
5 | 0 | 0 | 4 | 4
6 |  | 0 |  | 4.2
7 |  | 0 |  | 4.2
8 |  | 0 |  | 3.7
9 |  | 0 |  | 3.7
10 |  | 0 |  | 3.9
11 |  | 0 |  | 3.9
12 |  | 0 |  | 4
13 |  | 0 |  | 4
14 |  | 0 |  | 3.7
15 |  | 0 |  | 3.7
16 |  | 0 |  | 3.8
17 |  | 0 |  | 3.6
18 |  | 0 |  | 3.7
19 |  | 0 |  | 3.8
20 |  | 0 |  | 3.8
결과 mean | 0 |  | 3.865
결과 SD | 0 |  | 0.17554
결과 CV | * |  | 4.5419
이전 Mean | 0 |  | 3.31
이전 SD | 0.05 |  | 0.25
이전 CV | * |  | 7.56
확정 Mean | 0 |  | 3.87
확정 SD | 0.05 |  | 0.25
확정 CV | * |  | 6.4599
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## A HCV(Routine,4)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.01.25~2024.02.20 |  | Lot No | QC Lot 변경, 726075/726076
장비명 | Cobas e-602, Routine장비(4) (ZDA00183, ZDA00184) |  | 검사 항목 | DA0018, Anti-HCV (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7
2 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
4 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
5 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
6 |  | 0 |  | 4.1
7 |  | 0 |  | 4.2
8 |  | 0 |  | 3.8
9 |  | 0 |  | 3.7
10 |  | 0 |  | 3.8
11 |  | 0 |  | 3.8
12 |  | 0 |  | 3.9
13 |  | 0 |  | 4
14 |  | 0 |  | 3.7
15 |  | 0 |  | 3.7
16 |  | 0 |  | 3.7
17 |  | 0 |  | 3.7
18 |  | 0 |  | 3.7
19 |  | 0 |  | 3.7
20 |  | 0 |  | 3.7
결과 mean | 0 |  | 3.84
결과 SD | 0 |  | 0.16983
결과 CV | * |  | 4.4226
이전 Mean | 0 |  | 3.24
이전 SD | 0.05 |  | 0.27
이전 CV | * |  | 8.33
확정 Mean | 0 |  | 3.84
확정 SD | 0.05 |  | 0.27
확정 CV | * |  | 7.0313
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## A HCV(HSC)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.01.25~2024.02.22 |  | Lot No | QC Lot 변경, 726075/726076
장비명 | Roche cobas e 801, HSC 장비 (Z5129001, Z5129002) |  | 검사 항목 | DA0018, Anti-HCV (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6
2 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6
3 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
4 | 0 | 0 | 4 | 4
5 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1
6 |  | 0 |  | 4.1
7 |  | 0 |  | 3.7
8 |  | 0 |  | 3.8
9 |  | 0 |  | 3.8
10 |  | 0 |  | 3.9
11 |  | 0 |  | 3.9
12 |  | 0 |  | 3.6
13 |  | 0 |  | 3.6
14 |  | 0 |  | 3.7
15 |  | 0 |  | 3.6
16 |  | 0 |  | 3.6
17 |  | 0 |  | 3.6
18 |  | 0 |  | 3.7
19 |  | 0 |  | 3.9
20 |  | 0 |  | 4.1
결과 mean | 0 |  | 3.79
결과 SD | 0 |  | 0.1861
결과 CV | * |  | 4.9102
이전 Mean | 0 |  | 3.27
이전 SD | 0.05 |  | 0.25
이전 CV | * |  | 7.6453
확정 Mean | 0 |  | 3.79
확정 SD | 0.05 |  | 0.25
확정 CV | * |  | 6.5963
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## HBs Ag(Qn)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 양성식 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2023.12.19~2024.01.15 |  | Lot No | Reagent Lot 변경, 53548FN00
장비명 | Alinity (Z5110001,Z5110002,Z5110003) |  | 검사 항목 | DA0123, HBs Ag (Qn),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 176.55 | 176.55
2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 172.65 | 172.65
3 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 171.12 | 171.12
4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 189.25 | 189.25
5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 193.66 | 193.66
6 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 161.65 | 161.65
7 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 180 | 180
8 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 165.75 | 165.75
9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 163.06 | 163.06
10 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 182.42 | 182.42
11 |  | 0.01 |  | 0.29 |  | 187.16
12 |  | 0.01 |  | 0.29 |  | 192.94
13 |  | 0.01 |  | 0.29 |  | 187.56
14 |  | 0.01 |  | 0.27 |  | 187.78
15 |  | 0.01 |  | 0.26 |  | 180.26
16 |  | 0 |  | 0.27 |  | 175.12
17 |  | 0.01 |  | 0.26 |  | 174.65
18 |  | 0.01 |  | 0.27 |  | 167.55
19 |  | 0 |  | 0.26 |  | 180.61
20 |  | 0 |  | 0.29 |  | 188.51
결과 mean | 0.0055 |  | 0.279 |  | 178.9125
결과 SD | 0.0051042 |  | 0.018325 |  | 9.8477
결과 CV | * |  | 6.5679 |  | 5.5042
이전 Mean | 0.01 |  | 0.25 |  | 162.1
| 0.01 |  | 0.01 |  | 7.93
이전 CV | * |  | 4 |  | 4.89
확정 Mean | 0.0055 |  | 0.279 |  | 178.9125
확정 SD | 0.0051042 |  | 0.018325 |  | 9.8477
확정 CV | * |  | 6.5679 |  | 5.5042
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## HIV(3)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.03.26 ~ 2024.03.30 |  | Lot No | Reagent Lot 변경 737468 -> 650259
장비명 | Roche cobas e 801 (3번 루틴장비 ZDA00171,ZDA00172,ZDA00173) |  | 검사 항목 | DA0017 HIV Ag/Ab
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2nd | 1 st | 2nd | 1 st | 2nd
1 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.2
2 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.2
3 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.4
4 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.3
5 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
결과 mean | 0.2 |  | 3 |  | 8.28
결과 SD | 0 |  | 0 |  | 0.083666
결과 CV | * |  | 0 |  | 1.0105
이전 Mean | 0.17 |  | 3.62 |  | 8.79
이전 SD | 0.12 |  | 0.25 |  | 0.51
이전 CV | * |  | 6.9 |  | 5.8
확정 Mean | 0.2 |  | 3 |  | 8.28
확정 SD | 0.12 |  | 0.25 |  | 0.51
확정 CV | * |  | 8.3333 |  | 6.1594
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. Reagent Lot 변경(737468 -> 650259)

## HIV(건진)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2023.01.10~ 02.06 |  | Lot No | Reagent Lot 변경 692461 / 692468 / 692473
장비명 | Roche cobas e 801 (1번 건진장비 Z5126001,Z5126002,Z5126003) |  | 검사 항목 | DA0017 HIV Ag/Ab
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 8.4
2 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 8.4
3 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 8 | 8
4 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 8.8 | 8.8
5 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 8.9 | 8.9
6 |  | 0.1 |  | 3.9 |  | 9.2
7 |  | 0.2 |  | 3.9 |  | 9.3
8 |  | 0.1 |  | 3.7 |  | 8.7
9 |  | 0.1 |  | 3.8 |  | 8.6
10 |  | 0.1 |  | 3.8 |  | 8.8
11 |  | 0.1 |  | 3.9 |  | 9.1
12 |  | 0.2 |  | 3.9 |  | 8.7
13 |  | 0.2 |  | 3.7 |  | 9.1
14 |  | 0.2 |  | 3.8 |  | 9
15 |  | 0.1 |  | 3.8 |  | 8.8
16 |  | 0.2 |  | 3.8 |  | 9.2
17 |  | 0.2 |  | 3.8 |  | 8.3
18 |  | 0.2 |  | 3.7 |  | 8.7
19 |  | 0.2 |  | 3.8 |  | 8.9
20 |  | 0.1 |  | 3.8 |  | 8.9
결과 mean | 0.155 |  | 3.66 |  | 8.79
결과 SD | 0.051042 |  | 0.33466 |  | 0.3323
결과 CV | * |  | 9.1438 |  | 3.7804
이전 Mean | 0.2 |  | 3 |  | 8.4
이전 SD | 0.12 |  | 0.2 |  | 0.335
이전 CV | * |  | 6.8 |  | 3.99
확정 Mean | 0.15714 |  | 3.7 |  | 8.8
확정 SD | 0.12 |  | 0.33 |  | 0.335
확정 CV | * |  | 9.14 |  | 3.8068
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. Reagent Lot 변경(650259 -> 737468)

## HIV(4)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.03.26 ~ 2024.03.30 |  | Lot No | Reagent Lot 변경 737468 -> 650259
장비명 | Roche cobas e 801 (4번 루틴장비 ZDA00174,ZDA00175,ZDA00176) |  | 검사 항목 | DA0017 HIV Ag/Ab
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2nd | 1 st | 2nd | 1 st | 2nd
1 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.1
2 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.3
3 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.3
4 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.3
5 |  | 0.2 |  | 3 |  | 8.3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
결과 mean | 0.2 |  | 3 |  | 8.26
결과 SD | 0 |  | 0 |  | 0.089443
결과 CV | * |  | 0 |  | 1.0828
이전 Mean | 0.17 |  | 3.6 |  | 8.67
이전 SD | 0.12 |  | 0.26 |  | 0.37
이전 CV | * |  | 7.21 |  | 4.27
확정 Mean | 0.2 |  | 3 |  | 8.26
확정 SD | 0.12 |  | 0.26 |  | 0.37
확정 CV | * |  | 8.6667 |  | 4.4794
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. Reagent Lot 변경(650259 -> 737468)

## HBe Ag (2)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 양성식 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2023.10.24~2023.11.15 |  | Lot No | 628598
장비명 | Roche cobas e 801 (Z5123001) |  | 검사 항목 | DA0014 A-Hbe Ag(QI)
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No |  | 검사결과 | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 |  | 1.4
2 |  | 1.4
3 |  | 1.5
4 |  | 1.5
5 |  | 1.5
6 |  | 1.5
7 |  | 1.5
8 |  | 1.4
9 |  | 1.4
10 |  | 1.4
11 |  | 1.4
12 |  | 1.4
13 |  | 1.4
14 |  | 1.4
15 |  | 1.4
16 |  | 1.4
17 |  | 1.5
18 |  | 1.4
19 |  | 1.4
20 |  | 1.4
결과 mean | 1.43
결과 SD | 0.047016
결과 CV | 3.2878
이전 Mean | 1.46
이전 SD | 0.05
이전 CV | 3.4
확정 Mean | 1.43
확정 SD | 0.047016
확정 CV | 3.2878
특이사항 | - QC결과 down shift 보여 허용 범위 재설정

## HBs Ag(QI)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 양성식 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2023.12.08~2024.01.02 |  | Lot No | Reagnet Lot 변경, 53621FN00
장비명 | Alinity (Z5120001,Z5120002) |  | 검사 항목 | DA0011, HBs Ag (QI),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 3.7
2 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 3.7
3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 3.7
4 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 3.7
5 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 3.5
6 |  | 0.3 |  | 3.6
7 |  | 0.3 |  | 3.9
8 |  | 0.4 |  | 3.6
9 |  | 0.4 |  | 3.5
10 |  | 0.3 |  | 3.6
11 |  | 0.4 |  | 3.6
12 |  | 0.4 |  | 3.6
13 |  | 0.4 |  | 3.6
14 |  | 0.2 |  | 3.5
15 |  | 0.4 |  | 3.7
16 |  | 0.2 |  | 3.6
17 |  | 0.3 |  | 3.4
18 |  | 0.3 |  | 3.5
19 |  | 0.2 |  | 4
20 |  | 0.3 |  | 3.5
결과 mean | 0.31 |  | 3.625
결과 SD | 0.071818 |  | 0.14096
결과 CV | * |  | 3.8884
이전 Mean | 0.31 |  | 3.7
이전 SD | 0.21 |  | 0.24
이전 CV | * |  | 6.5
확정 Mean | 0.31 |  | 3.625
확정 SD | 0.21 |  | 0.24
확정 CV | * |  | 6.6207
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## HBc IgM
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 양성식 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2023.12.01~2023.12.26 |  | Lot No | QC Lot 변경, 692350/692355
장비명 | Roche cobas e 801 (Z5124001,Z5124002) |  | 검사 항목 | DA0015 IgM anti-HBc(QI)
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 검사결과 | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
3 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
4 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
6 |  | 0 |  | 2.5
7 |  | 0 |  | 2.6
8 |  | 0 |  | 2.8
9 |  | 0 |  | 2.6
10 |  | 0 |  | 2.6
11 |  | 0 |  | 2.4
12 |  | 0 |  | 2.4
13 |  | 0 |  | 2.5
14 |  | 0 |  | 2.7
15 |  | 0 |  | 2.7
16 |  | 0 |  | 2.9
17 |  | 0 |  | 2.9
18 |  | 0 |  | 2.6
19 |  | 0 |  | 2.6
20 |  | 0 |  | 2.6
결과 mean | 0 |  | 2.59
결과 SD | 0 |  | 0.15183
결과 CV | * |  | 5.8622
이전 Mean | 0 |  | 2.53
이전 SD | 0.08 |  | 0.23
이전 CV | * |  | 9.09
확정 Mean | 0 |  | 2.59
확정 SD | 0.08 |  | 0.23
확정 CV | * |  | 8.8803
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다.

## RPR
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.02.27~2024.03.21 |  | Lot No | Reagent Lot 변경, 206RHU->207RLU
장비명 | AU480 (Z5115011,Z5115012) |  | 검사 항목 | DA0007,DA0121 Syphilis reagin (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
6 |  | 0 |  | 2.4
7 |  | 0 |  | 2.6
8 |  | 0 |  | 2.3
9 |  | 0 |  | 2.3
10 |  | 0 |  | 2.4
11 |  | 0 |  | 2.3
12 |  | 0 |  | 2.4
13 |  | 0 |  | 2.2
14 |  | 0 |  | 2
15 |  | 0 |  | 2.1
16 |  | 0 |  | 2.2
17 |  | 0 |  | 2.2
18 |  | 0 |  | 2.4
19 |  | 0 |  | 2.4
20 |  | 0 |  | 2.4
결과 mean | 0 |  | 2.345
결과 SD | 0 |  | 0.15035
결과 CV | * |  | 6.4115
이전 Mean | 0.01 |  | 2.08
이전 SD | 0.12 |  | 0.25
이전 CV | * |  | 12.1
확정 Mean | 0 |  | 2.35
확정 SD | 0.12 |  | 0.25
확정 CV | * |  | 10.6383
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. Reagent Lot 변경, 206RHU->207RLU

## HAV(1)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.02.22~2024.03.19 |  | Lot No | 702850/52
장비명 | Roche cobas e 801, 1번장비 (Z5129032,Z5129031) |  | 검사 항목 | DA0118 IgG/IgM anti-HAV (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.33 | 0.33 | 1.04 | 1.32
2 | 0.34 | 0.34 | 1.25 | 1.35
3 | 0.38 | 0.38 | 1.28 | 1.36
4 | 0.37 | 0.37 | 1.24 | 1.36
5 | 0.36 | 0.36 | 1.31 | 1.34
6 |  | 0.36 |  | 1.35
7 |  | 0.36 |  | 1.3
8 |  | 0.36 |  | 1.32
9 |  | 0.35 |  | 1.34
10 |  | 0.36 |  | 1.36
11 |  | 0.36 |  | 1.38
12 |  | 0.38 |  | 1.37
13 |  | 0.35 |  | 1.35
14 |  | 0.35 |  | 1.35
15 |  | 0.36 |  | 1.35
16 |  | 0.35 |  | 1.34
17 |  | 0.36 |  | 1.31
18 |  | 0.36 |  | 1.33
19 |  | 0.36 |  | 1.34
20 |  | 0.35 |  | 1.32
결과 mean | 0.3575 |  | 1.342
결과 SD | 0.011642 |  | 0.020417
결과 CV | * |  | 1.5214
이전 Mean | 0.33 |  | 1.27
이전 SD | 0.02 |  | 0.06
이전 CV | * |  | 4.72
확정 Mean | 0.36 |  | 1.34
확정 SD | 0.02 |  | 0.06
확정 CV | * |  | 4.4776
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. 정기 PM후(2/21) Z5129032 QC 상향 trend 허용범위 재설정
Z5129031

## HAV(2)
Quality Control 허용 범위 재설정
검사자 | 박성희 |  | UM |  | 전문의
검증 일자 | 2024.02.22~2024.03.16 |  | Lot No | 702850/52
장비명 | Roche cobas e 801, 2번장비 (ZDA01182,ZDA01181) |  | 검사 항목 | DA0118 IgG/IgM anti-HAV (Ql),Blood
| Level 1 |  | Level 2 |  | Level 3
No | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd
1 | 0.33 | 0.33 | 1.25 | 1.35
2 | 0.32 | 0.32 | 1.23 | 1.33
3 | 0.36 | 0.36 | 1.21 | 1.35
4 | 0.36 | 0.36 | 1.26 | 1.31
5 | 0.36 | 0.36 | 1.26 | 1.36
6 |  | 0.36 |  | 1.36
7 |  | 0.36 |  | 1.36
8 |  | 0.36 |  | 1.37
9 |  | 0.35 |  | 1.36
10 |  | 0.35 |  | 1.35
11 |  | 0.35 |  | 1.35
12 |  | 0.36 |  | 1.36
13 |  | 0.36 |  | 1.36
14 |  | 0.38 |  | 1.37
15 |  | 0.36 |  | 1.36
16 |  | 0.35 |  | 1.38
17 |  | 0.35 |  | 1.35
18 |  | 0.34 |  | 1.36
19 |  | 0.38 |  | 1.38
20 |  | 0.37 |  | 1.41
결과 mean | 0.3555 |  | 1.359
결과 SD | 0.014318 |  | 0.019708
결과 CV | * |  | 1.4502
이전 Mean | 0.33 |  | 1.31
이전 SD | 0.02 |  | 0.04
이전 CV | * |  | 3.34
확정 Mean | 0.36 |  | 1.36
확정 SD | 0.019541 |  | 0.04377
확정 CV | * |  | 3.2184
특이사항 | * : Negative Control 정성적으로 평가한다. 정기 PM후(2/21) ZDA01182 QC 상향 trend 허용범위 재설정